## Sheet1
| 功能 | 描述 | 属性 | 地址 | 寄存器长度 | 数据类型
功能
孔位状态 | 孔位状态 | 从左到右 0-空 1-已放置 第0-4位分别对应试剂位号1-5 第5-22位分别对应样品位号1-18 第23-40位分别对应比色皿位号1-18 第41位 清水箱 第42位 废水箱 第43位 缓冲液 第45-47 使能检测 (试剂-样品-比色皿) | R | 00001~00003 | 3
针状态 | 清洗针头 | 0-排空气 1-清洗内部针头 2-清洗外部针头 3-清洗内外针头 4-柱塞泵排液并清洗 5-保养洗针位开关（0：关，1：开） | R/W | 00004 | 1
| 取液/注液/清洗 ( 行9的动作位号 向 行11的位置号 操作) | 0-停止 1-取液 2-加液 3-加液并混合 4-清洗比色皿 5-蠕动泵取液（结合圈数寄存器） 6-蠕动泵加液（结合圈数寄存器） | R/W | 00005 | 1
| 柱塞泵 取/加 液量 | 清洗时无效 ( 实际浮点数值乘以1000得到整数， 低位在前 CD AB) | R/W | 00006~00007 | 2
| 蠕动泵转速 | 转速 | R/W | 00008 | 1
| 蠕动泵圈数 | 圈数 | R/W | 00009 | 1
| 取液/注液/清洗 位号 | 从左到右 0-不执行 1-执行 第0-4位分别对应试剂位号1-5 第5位对应缓冲液 第6位对应样品 第7位对应比色皿 第8位洗针位 | R/W | 00010 | 1
转盘 | 功能使能及状态 | 从左到右位 0-加热 1-震荡 2-读光强 3-旋转 4-震荡归位状态：震荡时为1，归位后为0 | R/W | 00011 | 1
| 旋转到指定位号 | 从左到右 0-不执行 1-执行 第0-4位分别对应试剂位号1-5 第5-22位分别对应样品位号1-18 第23-40位分别对应比色皿位号1-18 | R/W | 00012~00014 | 3
酶孔位 | 制冷（配合孔位有东西时使能） | 从左到右位 0-不执行 1-执行 第0位-制冷 | R/W | 00015 | 1
光强读数 | 转盘指令读取光强最近一次读数 | (实际浮点数值乘以1000得到整数， 低位在前 CD AB) | R/W | 00016~00017 | 2
仪器状态
仪器各设备状态 | 0：清水箱(正常/异常) 1：废水箱(正常/异常) 2：缓冲液 3：试剂 4：样品 5：比色皿 6：针头 7：温控（开启制冷或加热功能后60秒后上传数据） 30：仪器针位（0：正常 1：异常，异常需要针位置是否调试完成） 31：仪器上电回原点（未回原点不能下发任何指令） | 按从左到右位状态 0-正常 1-异常 |  | 00018~00019 | 2
仪器各设备异常状态码 | 清水箱 | 0-无 1-水满 |  | 00020 | 1
| 费水箱 | 0-无 1- |  | 00021 | 1
| 缓冲液 | 0-无 1- |  | 00022 | 1
| 试剂 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：缺失） 0-洗针位 1-试剂1 2-试剂2 3-试剂3 4-试剂4 5-试剂5 |  | 00023 | 1
| 样品 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：缺失） 0- 1-样品瓶1 2-样品瓶2 3-样品瓶3 ........... |  | 00024~00025 | 2
| 比色皿 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：缺失） 0- 1-比色瓶1 2-比色瓶2 3-比色瓶3 ........... |  | 00026~00027 | 2
| 针头 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：吸液异常） 0-4位：试剂1-5号 5-23位：样品1-18号 24-42位：比色1-18号 43位：清水 44位：缓冲液 45位：洗针位 |  | 00028~00030 | 3
| 温控 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：异常） 0位：加热位 1位：制冷位 |  | 00031
| 比色皿脏污 | 按从左到右位状态（ 0：正常 1：脏污） 0- 1-比色瓶1 2-比色瓶2 3-比色瓶3 ........... |  | 00032~00033 | 2
实时数据
转盘加热温度 | 当前加热温度 | 值乘以100 | R/W | 0100 | 1
酶试剂制冷温度 | 当前制冷温度 | 值乘以100 | R/W | 0101 | 1
溶液重量 | 清水瓶位置重量 | 单位 克 | R | 0102
| 缓冲液瓶位置重量 | 单位 克 | R | 0103
| 废液瓶位置重量 | 单位 克 | R | 0104
参数设置
参数控制字 | 运动控制；执行一次动作 | 0-参数保存 1-运动到机械臂测试的深度 2-运动到机械臂测试的角度 3-运动到转盘测试的角度 4-洗针 （使用功能区指令） 5-洗比色皿 （使用功能区指令） 6-搅拌混合 7-转盘震荡 （使用功能区指令） 8-加热开关 （使用功能区指令） 9-制冷开关 （使用功能区指令） 10-柱塞泵取液 11-柱塞泵排液 12-外接水管开关（0：内置 1：外接） 13-上位机启动（0：未启动 1：启动完成） 14-检测（0：正在检测 1：完成 ） 15-光源校准（1：开始校准，校准完成置0） | R/W | 0120
| 称重控制 | 按从左到右位 0-保存标定信息 1-清水瓶去皮标定 2-缓冲液瓶去皮标定 3-废液瓶去皮标定 4-清水瓶1L容量标定 5-缓冲液瓶500ML容量标定 6-废液瓶1L容量标定 | R/W | 121
测试区 | 机械臂测试深度 |  | R/W | 0130
| 机械臂测试角度 |  | R/W | 0131
| 转盘测试角度 |  | R/W | 0132
启停速度 | 样品盘 | 0-1000 | R/W | 0150 | 1
| 反应盘 | 0-1000 | R/W | 0151
| 旋转臂 | 0-1000 | R/W | 0152
| 升降臂 | 0-1000 | R/W | 0153
| 柱塞泵 | 0-1000 | R/W | 0154
运转速度 | 样品盘 | 0-3000 | R/W | 0155
| 反应盘 | 0-3000 | R/W | 0156
| 旋转臂 | 0-3000 | R/W | 0157
| 升降臂 | 0-3000 | R/W | 0158
| 清水蠕动泵 | 0-3000 | R/W | 0159
| 废液蠕动泵 | 0-3000 | R/W | 0160
| 比色皿废液蠕动泵 | 0-3000 | R/W | 0161
| 试剂蠕动泵 | 0-3000 | R/W | 0162
| 柱塞泵 | 0-3000 | R/W | 0163
升降臂下降深度 | 洗针 | 0.1毫米 | R/W | 0164
| 洗比色皿 | 0.1毫米 | R/W | 0165
| 取试剂 | 0.1毫米 | R/W | 0166
| 取样品 | 0.1毫米 | R/W | 0167
| 加缓冲液到样品 | 0.1毫米 |  | 0168
| 加样品到比色皿 | 0.1毫米 |  | 0169
| 加酶试剂到比色皿 | 0.1毫米 |  | 0170
| 加其他试剂到比色皿 | 0.1毫米 | R/W | 0171
加样臂角度 | 洗针位 | 0-8000 | R/W | 0172
| 样品位 | 0-8000 | R/W | 0173
| 比色皿位 | 0-8000 | R/W | 0174
| 酶试剂位 | 0-8000 | R/W | 0175
| 试剂1 | 0-8000 | R/W | 0176
| 试剂2 | 0-8000 | R/W | 0177
| 试剂3 | 0-8000 | R/W | 0178
| 试剂4 | 0-8000 | R/W | 0179
转盘角度 | 样品间距 |  | R/W | 0180
| 比色皿间距 |  | R/W | 0181
| 首位样品位置 |  | R/W | 0182
| 首位比色皿位置 |  | R/W | 0183
清洗 | 清水清洗速度 | 0-1000 |  | 0184
| 清洗针圈数 |  |  | 0185
| 针排空圈数 |  |  | 0186
| 比色皿抽废液时间 | 单位100毫秒 |  | 0187
| 清洗比色皿圈数 |  | R/W | 0188
| 清洗比色皿次数 |  |  | 0189
搅拌混合 | 次数 |  | R/W | 0190
| 吞吐量 |  |  | 0191
转盘加热温度 | 控制加热温度 | 0-60(实际浮点数值乘以100得到整数， 低位在前 CD AB) | R/W | 0192 | 1
酶试剂制冷温度 | 控制制冷温度 | 0-15(实际浮点数值乘以100得到整数， 低位在前 CD AB) | R/W | 0193 | 1
震荡 | 幅度 | 0-4000（4000等于一圈） | R/W | 0194
| 速度 | 0-3000（每分钟转速） | R/W | 0195
| 变频 |  | R/W | 0196
柱塞泵 | 取液量 | 单位微升 | R/W | 0197
| 吐液量 | 单位微升 | R/W | 0198